PAGE  
	  变压器直流电阻测试仪            技术热线:13895492955



HJD9610A三通道
变压器直流电阻测试仪
使

用

说
明

书
宁夏海峻达测控有限公司
技术热线：13895492955

目  录
11 概述


12 性能特点


13技术指标


24 面板及接线端子介绍


35 操作使用说明


35.1 测试接线


35.2 打印机使用说明


35.3 使用操作


35.3.1直阻测试


85.3.2温升试验


85.3.3高压消磁


85.3.4存储查询


95.3.5时钟设置


95.3.6 厂家设置


96 注意事项




1 概述
变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要，我公司利用自身技术优势研制了本变压器直流电阻测试仪。该仪器是集助磁法测试、三相测试（Yn，Y，△）于一体的新一代快速测试仪，是测量大型电力变压器直流电阻的理想设备。屏幕采用大屏幕高分辨率液晶显示屏，方便现场使用，具有中文菜单提示功能，操作简便直观，一次接线完成所有直阻测试项目，测试速度快，准确度高，量程宽。
2 性能特点  
2.1  对于星型接法且具有中性点引出线的绕组测试，仪器可以采取三相同时测量的方式测试A0、B0、C0相的电阻，节省测试时间。且先测试A0相的数据，再三相同时测试，解决了三相同时测试时中性点引出线电阻不能测试的问题，使测试数据更接近单相测试值。
2.2  对于Y型和△型的绕组测试，仪器可进行三相自动测试，并折算出三相不平衡率。

2.3  仪器具有助磁法测试功能，满足现场试验多种需求。并可选配消磁功能。
2.4  仪器具有反电动势保护、断线保护、断电保护等多种保护功能。
2.5  仪器测量范围宽，最高可达50KΩ，精度高。

2.6  不掉电时钟和日期显示；数据存储方式分为本机存储和优盘存储，其中本机存储可存储测试数据300条；优盘存储数据格式为Word格式，可直接在电脑上编辑打印。
2.7  热敏打印机打印功能，快速、无声。
2.8  体积小、重量轻，方便携带使用。
3技术指标
3.1量程：
单相：  10A      1.000mΩ～1 Ω         0.2A       10.00 Ω～100Ω
5 A      10.00mΩ～4 Ω         10mA       50.00 Ω～2 kΩ
1 A      100.0mΩ～20Ω         1 mA       500.0 Ω～50kΩ
    三相：  5A + 5A  10.00mΩ～1 Ω         0.2A+0.2A  2.000 Ω～40 Ω
1A + 1A  100.0mΩ～5 Ω         10mA+10mA  30.00 Ω～600Ω
3.2准确度：±(读数×0.2%+2字)

3.3 分辨率：0.1uΩ
3.4 工作电源：AC220V±10%, 50/60Hz
3.5 使用温度：-10℃～50℃     
3.6相对湿度：＜90%，不结露
3.7仪器体积：370×270×170mm
3.8仪器重量：7Kg（不包括测试线）
4 面板及接线端子介绍
[image: image1.png]EH— 2014459H1H 1080143058

F=ERUE FHEEH
BIHRAE I o i B

RV I FKBE

Ver:1.00





图一
4.1 高压测试端： 黄、绿、红、黑4色接线座，分别对应A、B、C、O三相，和高压测试线（较长，黄、绿、红、黑）棒弹侧对应连接，测试线另一端有黄、绿、红、黑4色测试钳，对应接被测变压器高压侧的A、B、C、O套管（如无中性点O套管，将黑色测试钳悬空即可）。

4.2 低压测试端： 黄、绿、红3色接线座，分别对应a、b、c三相，和低压测试线（较短，黄、绿、红）棒弹侧对应连接，测试线另一端有黄、绿、红3色测试钳，对应接被测变压器低压侧的a、b、c套管。

4.3 显示屏：     320×240点阵液晶，带LED背光，显示操作菜单和测试结果。

4.4 按键：      操作仪器用。 “↑↓”为“上下”键，选择移动或修改数据；“←→”
为“左右”键，选择移动或修改数据；“确认”键，确认当前操作；“取
消”键，放弃当前操作。

4.5 优盘接口：  外接优盘用，用来存储测试数据，请使用FAT或FAT32格式的U盘。在

存储过程中，严禁拨出优盘。

4.6 打印机：    打印测试结果。

4.7 接地端子：  仪器必须可靠接地。现场接地点可能有油漆或锈蚀，必须清除干净。
4.8 电源开关： 整机电源开关和电源插座，保险管座与电源插座一体，保险管规格为250V/3A，尺寸φ5mm×20mm，应使用相同规格的保险管。
5 操作使用说明 
5.1 测试接线
高压测试端测试线（较长）的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品高压端的A、B、C、O套管（如无中性点O套管，将黑色测试钳悬空即可）。；低压测试端测试线（较短）的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的a、b、c套管。

5.2 打印机使用说明

打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后，正常时指示灯为常亮，缺纸时指示灯闪烁。按一次按键，打印机走纸。                                          

打印机自检：按住按键不放，同时给打印机上电，即打印出自检条。
打印机换纸：扣出旋转扳手，打开纸仓盖；把打印纸装入，并拉出一截(超出一点撕纸牙齿)，注意把纸放整齐，纸的方向为有药液一面(光滑面)向上；合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头，并把旋转扳手推入复位。 
5.3 使用操作 

所有测试线接好以后，打开电源开关，仪器初始化后进入“主菜单”屏（见图二）。

[image: image2.png]BEH—  201449H1H 1080153058
B > AR D MRS R

WRAHA: AB
SEEALE: 07

WK EH: 1.1035 A
P #E L«

IEZE7EH

ERRInY |S5RITE)| |4SRN





图二
此时顶栏显示仪器运行时间，中间显示仪器型号、厂家信息、功能选项，底部显示软件版本号和仪器编号。
按“上下”、“左右”键选择相应功能选项，按“确认”键进入所选功能菜单。

5.3.1直阻测试

5.3.1.1直阻参数设置

     在“主菜单”屏下选中“直阻测试”项后，按“确认”键进入“直阻测试参数设置”屏（见图三）。

[image: image3.png]BEH— 20144F9H1H 1080145058

HENR SHHRE
iRGe4L HIE MR |
BURA =AAEBYn

WK EE 20 ‘C

HHEERE 075 C

K% S 000000

j 5A + 5A

VH: BRI A W R A AT





图三
“测试绕组”、“测试相别”、“测试温度”、“折算温度”、“试品编号”、“测试”为菜单选项，其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时，按“上下”键选择不同菜单功能，按“左右”键选择菜单选项所属功能参数，当菜单选项所属功能参数被选中时，按“上下”键修改参数，按“确认”键或“取消”键返回菜单选项。

测试绕组：选择需要测试的试品绕组，可选高、中、低压，绕组材料可选铜、铝。绕组材料关系到电阻折算值所用的折算系数
测试相别：选择测试试品的单独一相阻值或三相阻值，高压、中压绕组可选“单相AO”、“单相BO”、“单相CO”、“单相AB”、“单相BC”、“单相CA”、“三相同测Yn”(“三相同测Yn”是指变压器星型接法带中性点引出线绕组的三相测试)、“三相同测Y”和“三相同测△”；低压绕组可选“单相ab”、“单相bc”、“单相ca”、“助磁法ab” 、“助磁法ab” 、“助磁法ab” “三相同测Y”和“三相同测△”。
测试温度：设置所测试品的当前油温，油温数值从-99℃～+99℃，此数值关系电阻折算值。
折算温度：设置在当前油温下测得的电阻值需要折算的温度值，折算温度数值从0℃～+255℃，此数值关系电阻折算值。

试品编号：设置本次试验的试品编号。
测    试：选择测试电流档位。
参数设置完成后，选中“测试”项后按“确认”键进入测试屏

5.3.1.2单相测试

在“直阻参数设置”屏下“测试相别”项中选择单相相别相后，可进行所选相的单相测量。例，选择测量“AB”相（见图五）。

[image: image4.png]BEH—  201449H1H 1080153058
B > AR D MRS R

WRAHA: AB
SEEALE: 07
WK EH: 1.1035 A
X ELBE: 209. 00mQ

ST

eI (| ZRITE| | SR





图五
充电完成后，仪器自动进行测量（见图六）。

[image: image5.png]BEH—  201449H1H 1080153058
B > AR D MRS R

WRAHA: AB
SEEALE: 07
WK EF: 0.1289 A
X ELBE: 209. 00mQ

IEZECH

eI (| ZRITE| | SR




  

图六
此时可对变压器的有载分接开关进行调档操作，仪器将自动跟踪测试调档后的电阻值，上、下键可修改分接位。

屏幕中间显示测量结果，底部显示可操作菜单：

· 重新测试：仪器重新采样电流电压值进行测试。

· 结果打印：将测试结果进行打印。

· 结果存储：将测试结果存储到本机或存储到优盘。

 “左右”键选择菜单项，“确认”键执行当前选项。

此时按“取消”键，仪器将停止测试，并开始放电（见图七）。

[image: image6.png]BEH—  201449H1H  108f014305%

I Bl i B

204E06 H 02H
10830432080
E#—





图七
放电完成后，仪器自动返回直阻参数设置屏。

5.3.1.3三相Yn测试

在“直阻参数设置”屏下“测试相别”项中选择“三相同测Yn”测试相后，可进行Yn型绕组的三相测量（见图八）

[image: image7.png]BEH—  201449H1H 1080153058
HER> =4 R Yo > RS R

HIESRA SEAE: 10

PRAAE | WA ) HiH (mQ)
A0 5. 0005 106. 05
BO
co

)G IEfEJI &

eI (| ZRITE| | SR





图八
三相测量将先测量出单相AO阻值，然后自动进行三相充电计算三相电阻值，这样可以解决三相同时测试时中性点引出线电阻不能测试的问题，使测试数据更接近单相测试值。

[image: image8.png]BE¥—  201449A1H

1080143055

B E> =R > RS R

HIESRA SEAE: 10

A | HACA) H1FH (mQ)
A0 5. 0005 106. 05
BO 10. 065 105. 55
o 5. 0651 104.19

ER)E IEFERI &
eI (| ZRITE| | SR




单相AO阻值测试完成后，仪器自动单相放电，放电完成后自动进行三相充电并计算三相电阻值（见图九）。

图九
[image: image9.png]BE¥—  201449A1H

B E> =R > RS R

1080143055

FIESGH  SEEMLE: 10

BRA | BR(CA) [ (mQ)
AO 5. 0005 106. 05
BO 10. 065 105. 55
co 5. 0651 104. 19
5=1.766 % SRl 2
BN (SRITH| |SREMH




在此界面，将计算中性点电阻和三相不平衡率，待计算完成后将显示三相测量结果屏（见图十）。

图十

此时可对变压器的有载分接开关进行调档操作，仪器将自动跟踪测试调档后的电阻值，上、下键可修改分接位。

· 重新测试：仪器重新采样电流电压值进行测试。

· 结果打印：将测试结果进行打印。

· 结果存储：将测试结果存储到本机或存储到优盘。

“左右”键选择菜单项，“确认”键执行当前选项。

按“取消”键，仪器将停止测试，并开始放电（见图十一）。
[image: image10.png]BEH—  201449H1H 1080153058
H R = R > RS R

FIESGH  SEEMLE: 10

BRA | BR(CA) [ (mQ)
AO 0. 1089 106. 05
BO 0.1911 105. 55
co 0. 0820 104. 19
5=1.766 % BRI

T A

GRITE| | SR





图十一
5.3.1.4三相Y、△测试

[image: image11.png]4.9
BARK
<=

=3

= =

@n
1

=RES

.3

Jouuoououy




在“直阻参数设置”屏下“测试相别”项中选择“三相同测Y”或“三相同测△”测试相后，可进行Y型绕组和△绕组的三相自动测量。两种绕组，测试操作过程相同，现以Y型绕组举例说明，如图十二

图十二

在此界面，用户可按“确认”键切换手动模式和自动模式。在自动模式下，仪器自动判断阻值稳定，停止放电，进行下一相测试；在手动模式下，需用户自己判断阻值稳定，选择测试下一相。当三相阻值测试完毕后，仪器自动计算出三相不平衡率（见图十三）。
[image: image12.png]BEH—  201449H1H 1080153058
H R = R > RS R

FIESGH  SEEMLE: 10

BRA | BR(CA) [ (mQ)
AO 0. 1089 106. 05
BO 0.1911 105. 55
co 0. 0820 104. 19
5=1.766 % BRI

T A

GRITE| | SR





图十三
· 重新测试：仪器重新采样电流电压值进行测试。

· 结果打印：将测试结果进行打印。

· 结果存储：将测试结果存储到本机或存储到优盘。

 “左右”键选择菜单项，“确认”键执行当前选项。

按“取消”键，返回上一屏。

 5.3.2温升试验

具体测试操作过程请参考“5.3.1直阻试验”部分。
当用户选择温升试验功能时，仪器测量出数据后，将每隔30S后自动打印一次测量数据.

5.3.3高压消磁

[image: image13.png]BEH—  201449H1H 1080153058
EERE AR RS R

HIESRA SEAE: 10

PRAAE | WA ) HiH (mQ)
AB 5. 0005 106. 05
BC
CcA

)G A AB

H 3h 3k




在“主菜单”屏下选中“高压消磁”项后，按“确认”键进入“高压消磁”屏（见图十四）。

                                图十四
按确认键启动消磁后，进入消磁过程屏（见图十五）
[image: image14.png]2014/06/02 10:

BRI =AM FEE R
A% S: 000000
WA 201446104200 1345284068

WEAR | HBE (mO) <%§1;i§>
A0 106. 05 <HRETD
5A + HA
BO 105. 55 PN
co 104. 19 ﬁgtg
< BED>

5=1.766 % s

- #4%001/020 »





图十五

5.3.4存储查询
在“主菜单”屏下选中“存储查询”选项，按“确认”键进入“直阻测试查询”屏（见图十六）。如果没有存储数据，会提示“无存储记录!!”

[image: image15.png]BE¥—  201449A1H

1080143055

R B
WHEAH | FEAB
WHAER | 5 A

Vi 3

VB WA RITHHEE.





图十六
屏幕上部和中部显示存储的数据信息，屏幕底部显示存储的查询索引：

存储001/020：001表示当前查询的存储数据的位置，即第几条存储记录，其中001表示最新的存储记录。020表示共存储了多少条测试记录。

在有存储数据的情况下，在“存储查询”屏下按“左右”键进行不同存储信息的查询，按“确认”键弹出功能菜单，可进行“存储打印”、“转存优盘”操作。

· 存储打印：将当前查询的存储数据进行打印。

· 转存优盘：将当前查询的存储数据转存到外接优盘。

5.3.5时钟设置

[image: image16.png]BEH—  201449H1H 1080153058
REL

HEAER | ®IEAB

R 5 A

IEfEFEE#: 3.075A
HHGERE: 50%

- BRI AL R




在“主菜单”屏下选中“时钟设置”选项，按“确认”键进入“时钟设置”屏（见图十七）。
图十七
在“时钟设置”屏下按“左右”键对要修改项进行选择，按“上下”键修改所选项，按“确认”键保存当前设置并返回“主菜单”屏，按“取消”键放弃当前设置并返回“主菜单”屏。（注：本时钟设置功能可根据闰年自动计算二月份的天数，并能根据所设置日期自动计算出星期几。）
5.3.6 厂家设置

此项为厂家设置项，需要密码，用户不能设置。
6 注意事项

6. 1在无载调压绕组，不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。

6. 2在测试过程中或放电过程中不允许拆除测试线和切断AC220V电源。

6. 3在高压端子测试过程中，变压器中压和低压端必须开路。






















































































































































































































1
	



